扫描电镜操作规程

开机操作：

- 开变压器电源

- 开主电源

- 开真空 （VAC SW I键点亮）

- 开水箱电源

- 开操作系统 （右手  OPE SW I键点亮）

- 开电脑 （账户和密码均为SEMUser）

- 开软件 （桌面PC_SEM） Guest账户，无密码

- 仪器进行自检，等待5分钟后，所有自检变绿通过，初始化样品台，主机上EXCHPOSN灯亮起。

- 推入样品，EXCHPOSN以及HLDR灯亮起

- 开电子枪  Maintance-Gun-Star up    电源会持续增加  Filament Current 至2.29  Extract Voltage 至3.0

- 半个小时后电子枪稳定，SIP-1<9E-8, SIP-2<2E-6

- 若真空读数稳定低于至5.0E-4后，则可进行实验

关机操作：

- 关闭主屏上观察 OBSERATION OFF

- 关电子枪 MAINTANENCE-GUN-SHUT DOWN  等待Filament Current 慢慢变为0

- 打开Camera，确认所有探头均退出样品舱，将样品取出或退到准备舱

- 关软件操作系统 File-exit-exit

- 关闭电脑

- 关闭电镜操作系统 （控制台右下方OPE SW 上O键点击变亮    其中I键为开启）

- 关闭真空系统 （控制台左下方 VAC SW   O键）

- 关水箱  （控制台右后方的白色箱子  MAIN 阀门拉下）

- 5分钟后，关闭主电源  （控制台左下方 MIAN SW O键点亮）

- 确定备用电源处于工作状态 （控制台面上左上方，白色盒子，工作时 绿灯亮起，电流超过20uA）

- 关闭变压器 （机器后，最左侧蓝色箱子，阀门拉下）